## Termómetros
|  | Inspecion, Calibración y Mantenimiento de termómetros | [5 empty] | IC - TER - F402
|  | a un punto de temperatura | [5 empty] | Versión: | 1.0
[8 empty] | Vigencia | 2013-12-01
Equipo: BAN-26355 |  |  | Modelo: MASSON DIGITAL |  |  | Edificio: | Catamarca
[6 empty] | Sector: | Laboratorio
[6 empty] | Ubicación: | IC-SM-CAT-LAB-01
N° serie: 26355 |  |  | Marca: Vicking |  |  | Fecha: | 2025-03-12
[6 empty] | Orden M: | 9226500
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha Ult. Calibración
Termómetro |  | Madgetech | OctTemp 2000 | P93230 | 2024-05-30
Analizador SE |  | Fluke | ESA620 | 2982052 | 2024-05-03
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) | [6 empty] | SI | NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [6 empty] | x
El equipo ha necesitado reparación | [6 empty] | NA
El equipo no está reparado. No se puede usar | [6 empty] | NA
El equipo se da DE BAJA | [6 empty] | NA
Comentarios: | [6 empty] | NA
8.1 | Test de Inspección y Funcionalidad
| Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda | [5 empty] | Pasó | Falló
8.1.1 | Chasis | [5 empty] | Pasó
8.1.2 | Montajes y Apoyos | [5 empty] | Pasó
8.1.3 | Ficha de alimentación y tomacorriente | [5 empty] | Pasó
8.1.4 | Cable de alimentación | [5 empty] | Pasó
8.1.5 | Amarres contra tirones | [5 empty] | Pasó
8.1.6 | Interruptores y fusibles | [5 empty] | Pasó
8.1.7 | Escala | [5 empty] | Pasó
8.1.8 | Sonda de medición | [5 empty] | N/A
8.1.9 | Controles y Teclas | [5 empty] | Pasó
8.1.10 | Indicadores y Displays | [5 empty] | N/A
8.1.11 | Etiquetado | [5 empty] | Pasó
8.2 | Test cualitativo
8.2.1 | Características del termómetro patrón
| Incertidumbre de calibración (Up) | [6 empty] | 0.2 | °C
| Resolución (rp) | [6 empty] | 0.1 | °C
8.2.2 | Características del termómetro a calibrar
| Resolución (rx) | [6 empty] | 1 | °C
| Error máximo permitido (EMP) | [6 empty] | Ambiental (2 °C)
8.2.3 | Mediciones | [5 empty] | Patrón | Termómetro a calibrar | Unidad
| Lectura 1 | [5 empty] | 36.6 | 37 | °C
| Lectura 2 | [5 empty] | 36.4 | 37 | °C
| Lectura 3 | [5 empty] | 37.4 | 37 | °C
8.2.4 | Calibración
8.2.4.1 | Incertidumbre combinada expandida (Uc) | [6 empty] | 1.2245 | °C
8.2.4.2 | Error sistemático (ES) | [6 empty] | 0.2 | °C
8.2.4.3 | Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETtx) | [6 empty] | 1.4245 | °C
8.3 | Test de alarmas Marcar P(Pasó) o F(Falló) según corresponda | [7 empty] | Pasó | Falló
8.3.1 | Alarma de sobre temperatura
Presionar la tecla Alarm Test
| Se encienden todos los segmentos del displays | [7 empty] | NA
| Se encienden todos los led´s indicadores | [7 empty] | NA
8.3.2 | Alarma de baja temperatura
Presionar la tecla Alarm Test
| Se encienden todos los segmentos del displays | [7 empty] | NA
| Se encienden todos los led´s indicadores | [7 empty] | NA
8.4 | Mantenimiento Preventivo: Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda | [7 empty] | Pasó | Falló
8.4.1 | Limpieza | [7 empty] | Pasó
8.4.2 | Reemplazo de componentes | [7 empty] | NA
8.4.3 | Ajuste | [7 empty] | NA
8.4.4 | Test de seguridad eléctrica | [7 empty] | Pasó